| # BỘ Y TẾ | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| # BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CU BA # ĐỒNG HỚI Số: /TB-BVCB | # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc # Quảng Trị, ngày tháng 4 năm 2026 |

YÊU CẦU BÁO GIÁ LẦN 2

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê đơn vị ngoài cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng bơm hút chân không thuộc hệ thống oxy khí hút tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau:

- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới

- Địa chỉ: TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Phan Thị Nhật Phượng

- Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại: 0915.625.293

- Email: nhatphuong252@gmail.com

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 11h ngày 14 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026

- Nội dung yêu cầu báo giá

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm hút chân không Model: RA0063 Năm sử dụng: 2015 Hãng sản xuất: Busch Nước sản xuất: Đức | Phụ lục chi tiết kèm theo | Cái | 01 |
| 2 | Bơm hút chân không Model: RA0160 Năm sử dụng: 2016 Hãng sản xuất: Busch Nước sản xuất: Đức | Phụ lục chi tiết kèm theo | Cái | 01 |
|  | Tổng cộng: 02 danh mục |  |  |  |

| Nơi nhận: - Website BV;muasamcong.vn - Lưu VT./. |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC Nguyễn Đức Cường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHI TIẾT

Bảo trì, bảo dưỡng bơm hút chân không thuộc hệ thống oxy khí hút

| Tên dịch vụ | STT | Nội dung công việc |
| --- | --- | --- |
| Bảo trì, bảo dưỡng bơm hút chân không: + Model: RA 0160 + HSX: Busch + NSX: Đức |  | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng (Bao gồm chi phí dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, công thay thế vật tư): |
|  | 1 | Kiểm tra, vệ sinh bên ngoài bơm |
|  | 2 | Tháo dầu, lọc dầu, lọc tách dầu cũ |
|  | 3 | Thay các vật tư, linh kiện, phụ kiện sau: |
|  | 3.1 | Lọc dầu Busch: 02 cái |
|  | 3.2 | Lọc tách dầu Busch: 04 cái |
|  | 3.3 | Bộ làm kín cho bơm 160 đến 305m3/h: 02 bộ |
|  | 3.4 | Khởi động từ: 01 cái |
|  | 3.5 | Dầu chân không Busch (20L): 01 xô |
| Bảo trì, bảo dưỡng bơm hút chân không: + Model: RA 0063 + HSX: Busch + NSX: Đức |  | Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng (Bao gồm chi phí dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, công thay thế vật tư): |
|  | 1 | Kiểm tra, vệ sinh bên ngoài bơm |
|  | 2 | Tháo dầu, lọc dầu, lọc tách dầu cũ |
|  | 3 | Thay các vật tư, linh kiện, phụ kiện sau: |
|  | 3.1 | Lọc dầu Busch: 02 cái |
|  | 3.2 | Lọc tách dầu Busch: 04 cái |
|  | 3.3 | Bộ làm kín cho bơm 25 đến 100m3/h: 02 bộ |

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới   chúng tôi:

Công ty:………………………………………………………………………………...

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………..

Email:…………………………………………………………………………………..

1. Báo giá cung cấp dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng bơm hút chân không thuộc hệ thống oxy khí hút như sau:

| STT | Danh mục dịch vụ |  | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Số lần bảo trì, bảo dưỡng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm 2026 Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC CHI TIẾT

I. HỆ THỐNG MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CÓ MÁY NÉN KHÍ Y TẾ CHUYÊN DỤNG (HÃNG SX: DATEX OHMEDA; MODEL: AESPIRE)

| Khối | STT | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Nội dung bảo trì bảo dưỡng | 1 | Số lần bảo trì trong năm: 02 lần/năm |
|  | 2 | Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ máy gây mê giúp thở |
| Kiểm tra tổng quan hệ thống | 1 | Kiểm tra hệ thống điện |
|  | 2 | Kiểm tra hệ thống khí |
|  | 3 | Kiểm tra ắc-quy |
|  | 4 | Kiểm tra chức năng, vị trí của các giá đỡ, tay đỡ, hộc tủ, các ốc giữ, khóa bánh xe… |
|  | 5 | Kiểm tra hệ thống thải khí mê thừa |
|  | 6 | Kiểm tra mạch thở |
|  | 7 | Kiểm tra chức năng màn hình, loa |
|  | 8 | Kiểm tra cụm điều khiển lưu lượng |
|  | 9 | Kiểm tra ACGO |
|  | 10 | Kiểm tra oxy phụ trợ |
|  | 11 | Kiểm tra bình bốc hơi |
|  | 12 | Kiểm tra CPU, EEPROM, GIV, Flow Valve, Switch, Port |
|  | 13 | Kiểm tra đèn led báo nguồn |
|  | 14 | Kiểm tra đèn báo động |
|  | 15 | Vận hành thử với phổi giả mode VCV, Vt=400ml, RR=12, I:E=1:2 |
| Vệ sinh máy | 1 | Vệ sinh bề mặt vỏ máy |  |
|  | 2 | Vệ sinh màn hình và các tấm lọc |  |
|  | 3 | Vệ sinh bình vôi sô đa |  |
|  | 4 | Vệ sinh bẫy nước đầu vào khí Air và Oxy |  |
|  | 5 | Vệ sinh các cảm biển lưu lượng, van kỹ thuật |  |
|  | 6 | Vệ sinh hệ thống mạch thở |  |
|  | 7 | Vệ sinh các bảng mạch |  |
| Cân chuẩn kỹ thuật/ Kiểm tra khối thở | 1 | Vệ sinh động cơ bộ thông khí (Vent Engine debris clean-out) |  |
|  | 2 | Kiểm tra rò rỉ |  |
|  | 3 | Kiểm tra áp lực đầu ra Regulator |  |
|  | 4 | Hiệu chuẩn cảm biến Oxy (O2 Sensor) |  |
|  | 5 | Hiệu chuẩn cảm biến áp lực đường thở Zero và Span |  |
|  | 6 | Kiểm tra van tự thở |  |
|  | 7 | Kiểm tra van nỗ lực thở vào |  |
|  | 8 | Hiệu chuẩn màn hình |  |
|  | 9 | Hiệu chuẩn các van |  |
| Kiểm tra các thông số sau khi bảo trì | 1 | Test thể tích khí/ 1 lần thở |  |
|  | 2 | Test áp lực máy cung cấp vào/ ra BN |  |
|  | 3 | Test nhịp thở (Nhịp/ Phút) |  |
|  | 4 | Test PEEP |  |
|  | 5 | Test nồng độ O2 |  |
|  | 6 | Test chạy thử máy |  |

II. HỆ THỐNG MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CÓ CHỨC NĂNG CHO TRẺ SƠ SINH (HÃNG SX: DATEX OHMEDA; MODEL: AESPIRE)

| Khối | STT | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra tổng quan hệ thống | 1 | Kiểm tra hệ thống điện |
|  | 2 | Kiểm tra hệ thống khí |
|  | 3 | Kiểm tra ắc-quy |
|  | 4 | Kiểm tra chức năng, vị trí của các giá đỡ, tay đỡ, hộc tủ, các ốc giữ, khóa bánh xe… |
|  | 5 | Kiểm tra hệ thống thải khí mê thừa |
|  | 6 | Kiểm tra mạch thở |
|  | 7 | Kiểm tra chức năng màn hình, loa |
|  | 8 | Kiểm tra cụm điều khiển lưu lượng |
|  | 9 | Kiểm tra ACGO |
|  | 10 | Kiểm tra oxy phụ trợ |
|  | 11 | Kiểm tra bình bốc hơi |
|  | 12 | Kiểm tra CPU, EEPROM, GIV, Flow Valve, Switch, Port |
|  | 13 | Kiểm tra đèn led báo nguồn |
|  | 14 | Kiểm tra đèn báo động |
|  | 15 | Vận hành thử với phổi giả mode VCV, Vt=400ml, RR=12, I:E=1:2 |
| Vệ sinh máy | 1 | Vệ sinh bề mặt vỏ máy |  |
|  | 2 | Vệ sinh màn hình và các tấm lọc |  |
|  | 3 | Vệ sinh bình vôi sô đa |  |
|  | 4 | Vệ sinh bẫy nước đầu vào khí Air và Oxy |  |
|  | 5 | Vệ sinh các cảm biến lưu lượng, van kỹ thuật |  |
|  | 6 | Vệ sinh hệ thống mạch thở |  |
|  | 7 | Vệ sinh các bảng mạch |  |
| Cân chuẩn kỹ thuật/ Kiểm tra khối thở | 1 | Vệ sinh động cơ bộ thông khí (Vent Engine debris clean-out) |  |
|  | 2 | Kiểm tra rò rỉ |  |
|  | 3 | Kiểm tra áp lực đầu ra Regulator |  |
|  | 4 | Hiệu chuẩn cảm biến Oxy (O2 Sensor) |  |
|  | 5 | Hiệu chuẩn cảm biến áp lực đường thở Zero và Span |  |
|  | 6 | Kiểm tra van tự thở |  |
|  | 7 | Kiểm tra van nỗ lực thở vào |  |
|  | 8 | Hiệu chuẩn màn hình |  |
|  | 9 | Hiệu chuẩn các van |  |
| Kiểm tra các thông số sau khi bảo trì | 1 | Test thể tích khí/ 1 lần thở |  |
|  | 2 | Test áp lực máy cung cấp vào/ ra BN |  |
|  | 3 | Test nhịp thở (Nhịp/ Phút) |  |
|  | 4 | Test nồng độ O2 |  |
|  | 5 | Test chạy thử máy |  |

III.  MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO: 08 MÁY (MỤC 4 ĐẾN MỤC 11)

(HÃNG SX: COVIDEN/MEDTRONIC; MODEL: PURITAN BENNETT 980 VENTILATOR)

| Khối | STT | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra máy thở trước bảo dưỡng | 1 | Ghi việc bảo dưỡng hàng ngày xử lý những hư hỏng hay các dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng |
|  | 2 | Kiểm tra cẩn thận bằng mắt của người kỹ thuật |
|  | 3 | Bật máy cho hoạt động và đánh giá chất lượng |
| Công tác vệ sinh máy | 1 | Vệ sinh chi tiết tổng thể máy |
|  | 2 | Kiểm tra phin lọc thở ra và thay nó cho mỗi bệnh nhân |
| Công tác kiểm tra chung | 1 | Kiểm tra về phương diện vật lý xem có hỏng hóc gì không |
|  | 2 | Kiểm tra đầu nối khí y tế và xác định áp lực là bình thường |
|  | 3 | Kiểm tra xả nước đọng ở máy nén khí khi dùng |
|  | 4 | Kiểm tra ống thở bệnh nhân và phổi giả |
| Kiểm tra phần điện | 1 | Kiểm tra dây nguồn, dây nối và các đầu nối xem có bị hư hỏng gì không |
|  | 2 | Kiểm tra các dây nối và cáp xem an toàn không |
|  | 3 | Kiểm tra điện áp nguồn |
| Kiểm tra chức năng | 1 | Bật nguồn và xác định không có gì bất thường |
|  | 2 | Kiểm tra tất cả các công tắc và núm vặn đều hoạt động bình thường |
|  | 3 | Kiểm tra máy nén khí hoạt động bình thường (khi sử dụng) và tự động cắt ở áp lực giới hạn ngưỡng cao thiết lập |
|  | 4 | Kiểm tra áp lực khí và O2 có đạt không |
|  | 5 | Kiểm tra việc điều khiển nhiệt độ của bình làm ẩm |
|  | 6 | Kiểm tra điều khiển của piston (áp dụng máy có chức năng HFO) |
|  | 7 | Kiểm tra chức năng báo động |  |
| Kiểm tra vận hành | 1 | Đặt máy thở ở mode AC: tần số thở 12 lần/phút, tidal volum 500ml; I:E=1:2; Plateau 10% và PEEP 5cmH20v..v hoặc theo tài liệu kèm theo của máy |  |
|  | 2 | Đặt SIMV trigger đến -2cmH20 và vận hành mode SIMV đặt áp lực âm vào phổi giả và xác định thớ SIMV trigger |  |
| Bàn giao cho đơn vị sử dụng | 1 | Cho tiến hành chạy thử, đánh giá chất lượng máy so với trước và sau khi bảo dưỡng |  |
|  | 2 | Ghi lại các thông số kỹ thuật và quá trình bảo dưỡng vào sổ lưu |  |
|  | 3 | Bàn giao cho đơn vị sử dụng có xác nhận của người trực tiếp sử dụng hoặc trưởng, phó khoa phòng |  |

IV. MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO: 05 MÁY (MỤC 12 ĐẾN MỤC 16)

(HÃNG SX: DRAGER AG&CO.KGAA; MODEL: EVITAV300)

| Khối | STT | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Quy trình bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | 1 | Kiểm tra và vệ sinh tổng thể thiết bị |
|  | 2 | Kiểm tra và hiệu chuẩn các cảm biến lưu lượng |
|  | 3 | Kiểm tra và hiệu chuẩn cảm biến oxy |
|  | 4 | Kiểm tra và hiệu chuẩn các cảm biến áp lực |
|  | 5 | Kiểm tra hệ thống bo mạch, điện áp |
|  | 6 | Kiểm tra hệ thống phím bấm và màn hình hiển thị |
|  | 7 | Chạy kiểm tra thiết bị trên tất cả chế độ thở |

| STT | Tên thiết bị | Khoa phòng | Năm sử dụng | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Model | Seri | Số lần bảo dưỡng/năm | Mô tả dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống máy gây mê kèm thở có máy nén khí y tế chuyên dụng | PTGM-HS | 2009 | Mỹ | Datex Ohmeda | Aespire | AMXM00601 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 2 | Hệ thống máy gây mê kèm thở có chức năng cho trẻ sơ sinh | PTGM-HS | 2016 | Mỹ | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | ANCU00578 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 3 | Hệ thống máy gây mê kèm thở có chức năng cho trẻ sơ sinh | PTGM-HS | 2016 | Mỹ | Datex Ohmeda | Aespire 7900 | ANCU00580 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 4 | Máy thở chức năng cao | HSTC-CĐ | 2022 | Ireland | Covidien/Medtronic | Puritan Bennett 980 Ventilator | 35B2102989 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 5 | Máy thở chức năng cao | HSTC-CĐ | 2022 | Ireland | Covidien/Medtronic | Puritan Bennett 980 Ventilator | 35B2102981 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 6 | Máy thở chức năng cao | HSTC-CĐ | 2022 | Ireland | Covidien/Medtronic | Puritan Bennett 980 Ventilator | 35B2105060 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 7 | Máy thở chức năng cao | Nhi | 2022 | Ireland | Covidien/Medtronic | Puritan Bennett 980 Ventilator | 35B2102982 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 8 | Máy thở chức năng cao | Nhi | 2022 | Ireland | Covidien/Medtronic | Puritan Bennett 980 Ventilator | 35B2102988 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 9 | Máy thở chức năng cao | Nhi | 2022 | Ireland | Covidien/Medtronic | Puritan Bennett 980 Ventilator | 35B2105090 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 10 | Máy thở chức năng cao | Nhi | 2022 | Ireland | Covidien/Medtronic | Puritan Bennett 980 Ventilator | 35B2103100 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 11 | Máy thở chức năng cao | Nhi | 2022 | Ireland | Covidien/Medtronic | Puritan Bennett 980 Ventilator | 35B2105040 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 12 | Máy thở chức năng cao | Nhi | 2022 | Đức | Drager AG &Co.KgaA | Evita V300 | ASPH0035 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 13 | Máy thở chức năng cao | Nhi | 2022 | Đức | Drager AG &Co.KgaA | Evita V300 | ASPH0037 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 14 | Máy thở chức năng cao | LSCBNĐ | 2022 | Đức | Drager AG &Co.KgaA | Evita V300 | ASPH0128 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 15 | Máy thở chức năng cao | HSTC-CĐ | 2022 | Đức | Drager AG &Co.KgaA | Evita V300 | ASPH0022 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |
| 16 | Máy thở chức năng cao | HSTC-CĐ | 2022 | Đức | Drager AG &Co.KgaA | Evita V300 | ASPH0105 | 02 | - Kèm theo phụ lục chi tiết |